## Troskovnik
Prilog br. 1. - Troškovnik, ev.broj nabave: 23-JN-2022 - RAMAN - INSTRUMENT ZA IDENTIFIKACIJU MIKROPLASTIKE
Traženi predmet nabave, opis i tehničke specifikacije: | Količina: 1 | Ponuđeni predmet nabave, opis i tehničke specifikacije | Broj stranice iz kataloga ili prospekta na kojoj se nalazi opis tražene tehničke karakteristike
RAMAN - INSTRUMENT ZA IDENTIFIKACIJU MIKROPLASTIKE (kom 1) |  | Tip / naziv proizvođača ponuđene opreme: Model:
Mikroskop za identifikaciju mikroplastike od 5 mm do 1 µm
Konfokalni raman mikroskop za brzo skeniranje uzorka kao kemijske slike – tzv. Raman mikroskop za snimanje |  | Da / ne
Design | Jednostupanjski spektrograf s <300 mm žarišne duljine | Da / ne
| Konfokalni otvor: Podesivi konfokalni otvor blende 20 i 60 µm, generiran kombiniranjem ulaznog proreza spektrografa i spajanja CCD-a, kako bi se osigurala visoka propusnost i performanse osjetljivosti koje se mogu dokazati ispitivanjem silikonskog pojasa 4. reda, a spektralni raspon sustava mora biti između UV raspona od 220 nm i 2000 nm, raman sustav se može konfigurirati s odgovarajućim laserima od 229 nm do 1064 nm i može izvesti nedestruktivnu analizu između dubokog UV i NIR raspona | Da / ne
| Standardni CCD, 1024 piksela × 256 piksela, veličina piksela 26 µm × 26 µm, tamni šum < 0,03 e-pixel-1 s-1 | Da / ne
Posebna rezolucija | Razlučivost osi X i Y: 0,3 µm ili manje | Da / ne
| Rezolucija osi Z (konfokalna rezolucija): 2 µm ili manje | Da / ne
Spektralna razlučivost | Mogućnost visoke razlučivosti FWHM < 0,5 cm-1 pomoću rešetke visoke disperzije | Da / ne
Brza izvedba skeniranja | 1800 spektra u sekundi ili više uz korištenje CCD detektora | Da / ne
XYZ stadij | Beskonačni DC motor s izravnim pogonom opremljen optičkim enkoderima od 50 nm s razlučivosti u X i Y od 50 nm. Z veličina koraka 8 nm ili manje. Minimalni hod u pomacima 110 mm x 75 mm. Upravljanje pomakom softverom, joystikom ili ručnim kretanjem | Da / ne
Ručno kretanje na pomaku XYZ | Mogućnost pomicanja pomaka ručnim povlačenjem/guranjem uz zadržavanje podataka o XY poziciji u softveru za jednostavno ručno učitavanje ili automatizirani povratak na spremljenu referentnu poziciju s točnošću < 1µm | Da / ne
Najveća površina slike | 110 mm x 75 mm ili više, mogućnost montaže/popločavanja mikroskopskih slika za generiranje kompozitne slike veće od vidnog polja mikroskopa i korištenje ove slike za definiranje područja od interesa za Ramanovu analizu. | Da / ne
Osvjetljenje tamno/svijetlo polje | Opcija za osvjetljenje uzorka tamnog polja i svijetlog polja, prebacivanje između osvjetljenja tamnog polja i svijetlog polja putem softvera bez ikakvog ponovnog poravnanja. | Da / ne
Leće | Leće za povećanje: standardne 5X, 20X, 100X | Da / ne
Automatizacija | Automatizirani, softverski kontrolirani laseri, zamjena Rayleigh filtera i rešetki s ugrađenom motoriziranom optikom. Upravljanje snopom s četiri osi na svakom od ulaznih lasera za optimalno poravnanje. Automatsko poravnavanje spektrometra podešavanjem položaja ulaznog proreza i elemenata detektora koji će se koristiti, na temelju razine signala iz referentnog uzorka. | Da / ne
Laseri | Sigurnost: standardno kućište mikroskopa klase 1, što omogućuje rad Ramanovog mikroskopa u otvorenom laboratoriju i s uključenim sobnim svjetlima | Da / ne
| Kontrola snage lasera pomoću filtara neutralne gustoće; računalno kontroliran sa 16 razina snage od 0,00000005% do 100% i visokom ponovljivošću za ponovljena mjerenja. | Da / ne
| Odvojeni i optimizirani putevi isporuke lasera za VIS i NIR izvore pobuđivanja lasera, dajući visoku propusnu učinkovitost za Raman mjerenja. | Da / ne
| Motorizirani ekspanderi snopa za optimalnu dostavu do stražnjeg otvora objektiva, za softversku promjenu veličine laserske točke na uzorku od 1µm do 300µm, ovisno o korištenom povećanju objektiva | Da / ne
| Laseri: valne duljine 532 nm i 785 nm | Da / ne
Laser 532 nm | Minimalna snaga lasera: 50 mW | Da / ne
| Mjerni raspon: 5000 - 100 cm-1 ili više | Da / ne
Laser 785 nm | Maksimalna snaga lasera: 100 mW | Da / ne
| Mjerni raspon: 3300 - 100 cm-1 ili više | Da / ne
Raspon skeniranja | Prošireni raspon spektralnog skeniranja, omogućen sinkronizacijom između rotacije rešetke spektrografa i kretanja i nakupljanja naboja na CCD detektorskom čipu. Ova akumulacija na čipu minimizira šum zahtijevajući samo jedno očitavanje po akumuliranoj točki podataka. Sposobno pružiti dokazivu visoku spektralnu razlučivost od 100 cm-1 do 5000 cm-1 u jednom mjerenju očitanja CCD-a, bez spajanja spektralnih segmenata. | Da / ne
Rešetke | Rešetkasti stupanj kontroliran povratnom spregom kodera s dvostrukim rešetkama (2400 l/mm i 1200 l/mm na izmjenjivom magnetskom kinematičkom nosaču | Da / ne
Software | Softver korisničkog sučelja za upravljanje svim glavnim komponentama u sustavu Raman mikroskopa (osvjetljenje mikroskopa, laseri, rešetke, filteri, ekspanderi snopa, ulazni prorez za spektrograf, CCD detektor). Mogućnost daljinskog upravljanja instrumentom. | Da / ne
| Mogućnost analize podataka visoke razine za generiranje Ramanovih slika, izvođenje kemometrije (uključujući nenegativne najmanje kvadrate - NNLS), ispitivanje spektralnih podataka, prilagodbu krivulje velikom brzinom itd. | Da / ne
| Sposobnost izvođenja spektralnog i prostornog maskiranja kako bi se isključili nepotrebni podaci | Da / ne
| Način brzog vremenskog niza koji omogućuje statičko uzorkovanje brzinom >1800 spektra/s za praćenje događaja. Način snimanja velike brzine koji omogućuje prikupljanje podataka brzinom od >1000 spektra/s | Da / ne
| Sposobnost obrade i poboljšanja podataka, kao što su oduzimanje pozadine, uklanjanje kozmičkih zraka, aritmetika podataka. | Da / ne
Softverski modul za analizu čestica | Automatizira analizu i izvješćivanje o više čestica u intuitivnom i visoko automatiziranom tijeku rada. Koristi slike generirane korištenjem različitih načina kontrasta mikroskopa (ili korištenjem slika uvezenih putem Correlate) za usmjeravanje prikupljanja Raman podataka iz tih čestica. Obrada podataka, analiza podataka i opcije izvješćivanja su sve uključene unutar modula. | Da / ne
Baza podataka | Osigurati baze podataka za polimerne materijale, forenzičke uzorke, organske kemikalije i minerale | Da / ne
Računalo | 32 GB RAM-a ili više, min. 1T tvrdi disk s 27'' LCD ekranom (kom 2), tipkovnicom i mišem | Da / ne
Instalacija i Trening (edukacija) | Minimalno 5 radnih dana | Da / ne
Optički stol | Dimenzija i kapaciteta dovoljnih za ponuđeni raman immaging mikroskop, izolacija pri 10Hz ≥ 90%, dostaviti potreban kompresor za pravilnu funkciju stola | Da / ne
Optički kabel | Dimenzija i kapacitet dovoljan za ponuđeni raman mikroskop | Da / ne
Potrošni materijal | Opskrba 250 silikonskih filtera i sustavom za filtriranje uzoraka kompatibilnim sa silikonskim filterima za analizu mikroplastike | Da / ne
Godišnji servis | Cijena PM-a mora uključivati: sav potrošni materijal koji se prema zahtjevima proizvođača mora mijenjati pri periodičnim/preventivnim održavanjima instrumenta, servisne kitove i standarde za provjeru osjetljivosti instrumenta u roku trajanja, provjeru osjetljivosti prema zahtjevima (standardima) proizvođača te preporučene radne sate certificiranog servisera. Cijena mora biti iskazana za razdoblje od 5 godina od isporuke sustava. | Da / ne
Jedinična cijena bez PDV-a:
PDV:
Ukupno s PDV-om:
Kod odgovora da/ne, podebljati odgovor
Ponuditelj:
Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja: ime i prezime
Mjesto i datum: