Prilog 4.

Tehničke specifikacije

| 1.DIGESTOR RECIRKULACIJISKI 2.PRIJENOSNI DIGESTOR | Ispunjava Ponuditelj DA/NE |
| --- | --- |

| DIGESTOR RECIRKULACIJSKI |  |
| --- | --- |
| Recirkulacijski digestor mora biti certificiran prema EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995 ili bolje |  |
| Postolje digestora izvedeno od metalne konstrukcije |  |
| Minimalni tehnički zahtjevi: |  |
| 10,1" puni zaslon u boji, osjetljiv na dodir |  |
| Potpuna automatska kontrola brzine zraka (VAV) s prikazom brzine strujanja zraka i alarmom |  |
| Uz alarmna stanja i vizualni (crveni alarm) cijele unutrašnje komore |  |
| VOC senzor hlapivih organskih spojeva sa alarmom, za detekciju visokih razina kemikalija koje prolaze kroz filtere radi dodatne sigurnosti |  |
| Alarm za zamjenu filtera za HEPA/ugljene filtre |  |
| Kontrola brzine ventilatora sa minimalno 10 brzina ventilatora |  |
| Konstrukcija digestora izvedena od minimalno 8mm debljine polipropilena ili jednakovrijednog materijala, visoke kemijske otpornosti. Spojevi povezani tehnikom varenja |  |
| Radna ploča izvedena od polipropilena ili jednakovrijednog materijala |  |
| Prednje kaljeno staklo, sa mehanizmom sa protuutegom. Maksimalno dizanje stakla 495mm. |  |
| Potpuno elektronički nadzirani motor bez četkica, sa tihim radom |  |
| Ekološki prihvatljiva, LED rasvjeta od maksimalno 800 LUX odvojena od radnog područja |  |
| Brzina strujanja zraka 0,5±0,1 m/s |  |
| Jednostavan pristup filterima za zamjenu, sa prednje strane |  |
| Mogućnost spajanja na vanjsku ventilacijsku cijev |  |
| Vanjske dimenzije: |  |
| Širina: maksimalno 1205 mm |  |
| Visina (bez konstrukcije): minimalno 1220 mm |  |
| Dubina: minimalno 850 mm |  |
| Unutarnje dimenzije: |  |
| Širina: maksimalno 1190 mm |  |
| Visina: minimalno 695mm |  |
| Dubina: minimalno 690mm |  |
| Minimalno 3 predfiltera |  |
| Minimalno 3 glavna filtera za rad s kiselinama |  |
| Jamstvo:24 mjeseca ili više |  |

| PRIJENOSNI DIGESTOR |  |
| --- | --- |
| Usisni krak za odsisavanje zdravstveno štetnih para i lebdećih čestica/prašine |  |
| Dijelovi kroz koje prolazi zrak izrađeni od polipropilena ili bolje |  |
| Cijevi od dvostruko eloksiranog aluminija ili bolje |  |
| Otporan na većinu štetnih tvari i otapala. |  |
| Jednostavno pozicioniranje pomoću minimalno 3 podesiva zgloba i rotirajuće konzole u postolju. |  |
| Usisni nastavak minimalno Ø 50 mm s integriranim zatvaračem. |  |
| Radni doseg: minimalno 1,10 m |  |
| Radni radijus: 360° |  |
| Volumni protok zraka: 50 – 110 m³/h |  |
| Razina buke: max. 57 dB(A) |  |
| Usisna hauba: višenamjenska, prozirna, dimenzija minimalno 380 x 460 mm |  |
| Ventilator s regulatorom brzine, za montažu na filtersku jedinicu, s priključnim kabelom |  |
| Protok zraka: cca 1000 m³/h |  |
| Vanjske dimenzije: cca 250 x 300 x 150 mm (bez filtera) |  |
| Težina: cca 4,0 kg (bez filtera) |  |
| Priključni parametri: 220 V, 50 Hz, 170 W |  |
| Klasa zaštite: IP 44 ili bolje |  |
| Filter: dvostupanjski, za odvajanje sitne prašine (do 0,3 µm), stupanj odvajanja 99,97 % (DOP), te mirisa i plinovitih štetnih tvari |  |
| Vanjske dimenzije: maksimalno 389 x 289 x 288 mm (DxŠxV) |  |
| Težina: maksimalno 4,0 kg |  |
| Filtracijska površina: cca 2,5 m² |  |
| Radna temperatura: max. 40 °C |  |
| Tlak: max. 2000 Pa |  |
| Spojno crijevo sivo, fleksibilno, dužine cca 2,5 m, Ø 75 mm, kompletno s redukcijskim nastavkom 75 / 125 mm za priključak na ventilator. |  |
| Jamstvo:12 mjeseci ili više |  |

Mjesto i datum:                                                                                                                  Ponuditelj:

____________________                                                                                                 _____________________